神经外科动力系统技术参数要求

（一）总体要求：

*1、产地及品牌要求：原装进口品牌

*2、动力类型：电动

*3、机型为该品牌最新型号

（二）技术参数：

1、电动力主机

1.1主机液晶显示

1.2如遇故障，系统自动分析并提示故障代码

1.3电压：220V，50-60Hz

1.4速度控制：配合脚踏开关作无级变速

2、手柄

2.1手柄轻便，转速≥75000转/分钟，可顺、逆时针旋转

2.2手柄工作温度和噪音低，带主动冷却系统

2.3手柄及配件皆可高温高压消毒

2.4手柄可选配手动开关

2.5电缆线可耐高温高压消毒

2.6消毒方法：预真空或常规蒸汽高温高压消毒

2.7手柄尾部弯角可旋转，以防线缆缠绕

3、脚踏开关

3.1脚踏类型：防水型

3.2速度控制：无级变速

3.3方向控制：可调节马达转动方向

3.4脚踏连接线：≥3M

4、配件要求

4.1 所有进入或可能进入无菌手术野的配件能高温高压消毒

4.2 配件价廉物美，经久耐用，易于维修和采购

4,3 出示配件明细及价格（现时）

5、开颅钻

5.1开颅钻手柄材料：不锈钢或钛合金材料制作

5.2开颅钻头材料：不锈钢材料制作

5.3开颅钻头安全功能：自停

5.4开颅钻头最高转速：≤1300转/分钟

5.5开颅钻头类型：重复使用型

5.6安装连接方式：卡口式快速转接口

5.7消毒方式：可高温高压消毒

6、开颅铣刀附件

6.1铣刀手柄附件材料：不锈钢或钛合金材料制作

6.2铣刀片附件材料：不锈钢材料制作

6.3铣刀片类型：重复使用型

6.4铣刀附件安全功能：带脑膜保护鞘

6.5铣刀附件类型：360度可旋转。

6.6铣刀安装连接方式：简易快速安装连接

6.7消毒方式：可高温高压消毒

7、磨钻附件

7.1磨钻附件材料：不锈钢或钛合金材料制作

7.2磨头材料：不锈钢或金刚砂材料制作

7.3磨头类型：重复使用型西瓜磨头、橡果形磨头、金钢砂磨头和火柴棒磨头

7.4磨头安装连接方式：简易快速安装连接

7.5消毒方式：可高温高压消毒

8、显微接口

8.1显微附件材料：不锈钢或钛合金材料制作

8.2磨头材料：不锈钢或金刚砂材料制作

7.3磨头类型：重复使用型西瓜磨头、金钢砂磨头

7.4磨头安装连接方式：简易快速安装连接

7.5消毒方式：可高温高压消毒

（三）配置要求：

*1、电动力主机×1

*2、手柄×1

*3、脚踏开关×1

*4、开颅钻附件×1

*5、开颅钻钻头×2

*6、开颅铣刀附件×1

*7、铣刀片×2

8、5.0cm磨钻附件×1

*9、磨头×4

10、20度显微弯接口×1

11、微型直接口×1

12、15cm弯型轴承套管×1

（四）其他要求：

主机质保3年，附件质保1年。