妇科高频电刀（LEEP刀）参数要求

一：用途：可用于妇科宫颈疾病的环切，锥切，及组织活检等。可达到精细的手术效果，不会产生组织拉扯和炭化现象。产生烟雾少、出血少，术后切口愈合快。

二：技术要求与参数：

★1、整机要求：原装进口，电刀和吸烟器合二为一、或主机与吸烟器一体化设计。

2、电切：

1）最大功率≤99W，满足宫颈精细切割需求

2）电切模式：≥4种（纯切、3种混切）

3、电凝：

1）最大功率≤75W；

2）有电凝、喷凝模式

★4、主机操作方式：具有手控输出、脚控输出两种模式。

5、安全性能要求：

1）负极板监测功能：自动检测并显示负极板类型

2）负极板与人体接触阻抗可监测，超范围自动报警并停止功率输出

3）具有误操作故障提示模式

6、吸烟器要求：

1）吸烟器流量二档可调：标准>70升/分钟，高速>100升/分钟

2）吸烟效率：直径<0.1µm的球形颗粒去除率达到99.999%

7、配置要求：以下配件均需原装进口

1）整机（主机+吸烟器一体化）  1台

2）脚踏开关  1个

3）电刀手柄  2支

4）吸烟管路  1套

5）负极板  5片

6）专用LEEP刀手术电极  10支（根据临床需要自选）

★8、治疗电极要求：妇科专用钨丝电极（钨针）为标准配置.妇科电极均为进口原装（可高温高压消毒灭菌，重复使用）,并且开放，可通用。