## 人体成分分析仪技术参数要求

- 1.	品牌：国产品牌；

- 2.	适用范围：用于人体成分无创检测，适应于中国人群人体成分标准（需提供国内两家三甲医院检测报告复印件并加盖医院公章）；

- 3.测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法；

- 4.电极方法：8点接触式电极，6通道测量；

- 5.测试部位：分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行电阻抗测量；

- 6.测量体重范围：10-200Kg；

- 7.测量身高范围：50-200cm；

- 8.测量年龄范围：7～99岁；

- 9.测量时间：约1分钟；

- 10.显示屏：≥7寸，液晶触摸屏；

- 11.主要测量值：体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、蛋白质、无机盐、肌肉量、去脂体重、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、腰臀比（WHR）、内脏脂肪面积、节段肌肉量/节段肌肉百分比、节段脂肪量、节段脂肪百分比、浮肿指数、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、体重管理、肥胖分析、均衡分析、身体力量、健康诊断、目标体重、重量控制、脂肪控制、肌肉控制

- 健康评估、肥胖度、BMC（骨内矿物质含量）、基础代谢量（BMR）、各测试项目标准范围、体成份测量历史数据；

- 12.附加测量值：肥胖度（OD）；身体细胞量（BCM）；骨矿物质含量（BMC）；基础代谢率（BMR）；

- 13.评估类型：营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、身体力量分析、健康诊断、重量控制；

- 14.通过输入ID号可储存结果≥100,000次；

- 15.报告纸：分为成人报告及儿童报告(含全身水份报告)，专业A4报告纸打印。

- 16.提供电脑、打印设备配套使用。

- 身高体重测量仪技术参数要求

- 因人体成分检测需身高及体质指数（BMI，人体成分分析仪若能体现BMI，身高体重测量仪可不体现），身高体重测量仪技术参数：

- 1.测量原理：电子精密测量；

- 2.操作方式：自动测量方式；

- 3.身高范围：90cm-200cm(最小测量单位：1mm)；

- 4.体重范围：2.5kg-200kg (最小测量单位：100g)；

- 5.精度：身高±5mm体重±100g；

- 6.输出值：身高、体重、体质指数（BMI，人体成分分析仪若能体现BMI，身高体重测量仪可不体现）、日期时间显示；

- 7.显示屏：红色条码管醒目显示；

- 8.功能：测量体重、身高、体质指数（BMI，人体成分分析仪若能体现BMI，身高体重测量仪可不体现）、日期时间显示、PC机通信；

- 9.辅助结构：可增加专用扶手等配件方便老幼弱人群使用。