## 眼科A/B型超声诊断仪技术参数

## 基本参数

1.标称超声工作频率

A超探头：10MHz

B超探头：10MHz

2.灰阶：256 级

3.增益调节范围：1-105dB

4.数据处理计算机操作系统：Windows，支持触控操作

主要技术指标

B型

扫查范围：不低于50度；

探测深度：10MHz:不小于60 mm

纵向分辨力：10MHz:≤0.1 mm

横向分辨力：10MHz: ≤0.2mm

扫描方式：    机械扇形扫描

TGC：        -20dB～20 dB动态范围，手动分段调节(六段调节)

显示深度调节范围： 33mm～60mm

动态回放：    10秒/100幅 循环或单幅播放

彩色显示：    八组彩色编码

病历信息输入：姓名，ID，性别，出生年月

探头持续扫描一定时间后，会自动冻结，以保护探头。

A型

眼轴生物参数测量范围

眼轴长度(AL)：15mm～40mm；

前房深度(AC)：2.0 mm～6.5mm；

晶体厚度(LEN)：2.0 mm～6.5mm；

玻璃体厚度(VITR)：12mm～33mm。

眼轴生物参数测量精度：误差不大于±0.05mm。

测量模式：	   五组(正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量)

测量方式：     浸润（Immersion）/ 接触（Contact）测量

人工晶体计算：11组

标准：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS

屈光术后：

History-derived  Double K/SRK-T  Refraction-derived  ROSA   SHAMMAS