前列腺激光摘除系统参数要求

U型平行镜：

1、镜子视向角12°，视场角≥80°，

2、工作长度≥199mm，器械通道≥15Fr.（5mm），最大插入部外径≤7.7，镜体本身具有两个进出水开关。

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，可134℃蒸汽式灭菌或STERIS®和STERRAD®过氧化氢气体、低温等离子灭菌。

4、内窥镜采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

激光摘除镜：

1、30度、直径4mm新型不失真超广角镜，工作长度300mm，可高温高压，可气熏消毒，低温等离子；

2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，可134℃蒸汽式灭菌或STERIS®和STERRAD®过氧化氢气体、低温等离子灭菌。

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

5、激光工作手件可使用1000um以内所有光纤

6、连续冲洗外鞘≤24.5Fr.，连续冲洗内鞘≤22.5Fr.，配套使用的闭孔器

7、配置清单：

1）12度U型平行镜          1条

2）4mm 、30°超广角电切镜   1条

3）激光工作手件             1把

4) 600um激光导引条          1根

5) 1000um激光导引条         1根

6）连续冲洗外鞘24.5Fr      1个

7）连续冲洗内鞘22.5Fr      1个

8）闭孔器                   1个