电动洗胃机技术性能指标

- 技术规格：

★1.1结构：采用国际技术，以无油蠕动泵为动力，无堵塞结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险；

1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象；

1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率；

★1.4具有自动和手动两种洗胃模式、洗胃时，实时显示洗胃模式、压力、状态、次数。

★1.5本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。

二、主要功能：

2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液；

2.2平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液；

★2.3液量：根据需要可选择进液量，分别为：150ml；250ml；350ml；

2.4清零：可对洗胃次数进行清零；

2.5复位：可恢复至初始状态；

2.6停止：按此键停机；

三、主要性能参数：

3.1流量 ：≥2000ml/min；

3.2洗胃压力：进压≤0.05MPa；出压≥-0.05Mpa；

3.3噪音：≤65dB；

3.4输入功率：≤100VA。